HJD指针式系列绝缘电阻测试仪

使

用

说

明

书

宁夏海峻达测控有限公司

技术热线：13895492955

一、概述

HJD指针式系列高压绝缘电阻测试仪（自动摇表），采用先进的电子测量线路和元器件，其输出电压稳定、测量范围宽、自动换挡、读数直观。特别适用于电力部门，大型厂矿企业，测量电力电缆、电力变压器、发电机及高压开关等电气设备的绝缘电阻、吸收比等，是取代老式摇表的理想产品。

二、工作特性

1、工作条件

a  使用温度：-10℃—+40℃

b  相对湿度：40℃     85%RH

c  供电电压：DC   12V

2、性能特性：如表一

表一

|  | HJD3102 | HJD3102 | HJD3121 | HJD3122 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压 （DC） | 2.5KV±5% | 5KV±5% | 2.5KV±5% 1000V±5% 500V±5% | 5KV±5% 2.5KV±5% |
| 测量范围 1GΩ=1000MΩ | 0—2 GΩ 1—100 GΩ | 0—4 GΩ 2—200 GΩ | 2.5KV 0—2 GΩ 1—100 GΩ 1KV 0—0.8 GΩ 0.4—40 GΩ 500V 0—0.4 GΩ 0.2—20 GΩ | 2.5KV 0—2GΩ 1—100 GΩ 5KV 0—4 GΩ 2—200 Ω |
| 测量误差 | 0.02—50 GΩ±10% 其余±20% | 0.02—100 GΩ±10% 其余±20% | 2.5KV 典型值 0.02—50 GΩ±10% 其余±20% | 5KV 典型值 0.02—100 GΩ±10% 其余±20% |

三、外型结构

1、外型尺寸：200×140×80（mm）

2、重量：1Kg（含电池及测试线）

3、仪表结构示意说明如图一：

1、测试探针（L输出）；2、屏蔽端子（G）；3、测量（E）；4、电源按钮开关

5、机械调零； 6、电池盖； 7、功能选择开关；8、电池电压检测按钮, 仅限HJD3121、HJD3122两种类型。

图一

四、使用说明

（1）HJD3121、HJD3122型表使用说明如下

将电池装入仪表后，功能开关置于“BATT.CHECK”（电池检测），按下 “PRESS  TO  TEST”（电源按钮）观察表针指示，指针在“BATT.GOOD”线内，则表示电池能满足仪表正常工作，否则须更换电池。将L．E端子接入被测物，功能开关置于“MΩ”挡，按下按钮开关（顺时针旋动将按钮锁紧），即可听到连续的“嘟…嘟…嘟…”声。此时，指针偏转到指示测量数值。刻度指示灯红灯亮读下刻度，绿灯亮读上刻度。根据需要，可接入屏蔽（被测物屏蔽后，接入G端）。

（2）HJD3102、HJD3103型表使用说明如下

将电池装入仪表后，功能开关置于“OFF”位置，按PRESS  TO  TEST（电源按钮）和BATT  CHECK（电池检测钮），观察表针指示，指针应在BATT.GOOD线内,则表明电池能满足仪器正常工作,否则应更换电池。

将L、E端子接入被测物，选择功能开关置于适当电压位后，再按下PRESS  TO  TEST按钮（顺时针旋动将按钮锁紧）即可听到连续的“嘟…嘟…嘟…”声。此时，指针偏转到指示测量数值，刻度指示灯亮，红灯亮读红刻度上对应电压值颜色的数值，绿灯亮读绿刻度上对应电压值颜色的数值，根据需要可接入屏蔽端（被测物屏蔽后，接入G端）。

五、产品成套性

HJD系列表                                   一块

测试线                                      一套

使用说明书                                  一份

合格证                                      一份

保修证                                      一份

5号电池                                     8节

铝合金箱                                    一只